# 江苏理工学院高分辨场发射扫描电镜（蔡司 Sigma 500）维修项目招标文件

项目编号：XEYSSQ20260104

采购人： 江苏理工学院

2026年2月

招标公告

一、项目概况

项目编号：XEYSSQ20260104

# 项目名称：江苏理工学院高分辨场发射扫描电镜（蔡司Sigma 500）维修项目

预算金额：7.9万元

最高限额：7.9万元

采购需求：详见招标文件

服务期限：合同签订后一个月内

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加响应。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、响应文件递交截止时间及开标时间

截止时间： 2026年3月2日9点00 分（北京时间）

地    点：江苏理工学院分析测试中心（5号楼117室）（因假期原因，本项目投标文件仅接受EMS寄送）

联系人及电话：王老师      18358535503

开标时间： 2026年3月2日9点30 分（北京时间）

四、响应文件

1. 营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件（三证合一后只需提供营业执照副本）。

2. 法定代表人身份证复印件。

3. 授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）。（附件一）

4. 授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）。

5. 报价表。（附件二）

6. 分项报价表。（附件三）

7.采购文件中要求的其他材料

投标文件一式贰份，不论供应商中标与否，响应文件均不退回；以上所有材料均须加盖公章；所有材料递交时必须密封并在封口处加盖骑缝章，否则视为无效响应。（凡递交投标文件则视为完全响应采购人所有需求）

五、其他补充事宜

1.对招标文件需要进行澄清或有异议的供应商，均应在2026年2月25日17：00前按文件中的通讯地址，以书面形式并加盖公章递交采购人，否则视为无有效澄清或无异议。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，采购人将通过公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的报价失误责任由供应商自负。

六、由该采购申请部门组成招标评审小组，对投标单位进行综合评审后，确定中标单位。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名   称：江苏理工学院

地   址：常州市钟楼区中吴大道1801号

采购联系人：王老师

电      话：18358535503

投标报价

一、报价须知

投标总价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用。

二、采购报价方式

1．报价货币为人民币，评议时以人民币为准。

2．报价人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

# 项目需求

- 采购内容

对一台型号为蔡司 Sigma 500的高分辨场发射扫描电镜出现的系统无法抽真空问题进行诊断、维修。

- 服务要求：

对高分辨场发射扫描电镜（蔡司 Sigma 500）系统无法抽真空的故障，进行诊断与维修。故障具体表现为：电镜在抽真空过程中，分子泵未能正常启动，Turbo Pump Monitor 显示“Turbo Status Failure”，故障代码为128，该代码指向分子泵系统的异常。初步诊断为分子泵或含分子泵控制器损坏，最终以实际检修和维修更换部件为准。

具体要求如下：

要求1（性能指标）：维修后，系统正常抽真空，系统真空(System Vacuum)优于5×e-6mbar，枪真空(Gun Vacuum)优于5×e-9mbar。

要求2（运行状态）： 维修后，分子泵运行平稳，无异常噪音、振动或过热现象。

要求3（整机运行）：能支撑场发射扫描电镜的正常运行，标样检测拍摄二次电子图像150000倍，清晰可见。

要求4（质保期）： 对本次维修服务及所更换的原厂或等同于原厂标准的全新部件，提供自验收合格之日起不少于6个月的质量保证期。

- 供货时间、验收等相关要求

供货时间：中标人须在中标公示结束之日起15个工作日内，派遣专业工程师到达现场并完成全部维修、调试及验收工作。

验收标准与方式：维修完成后，由双方技术人员共同在现场进行真空性能测试。测试数据必须满足本公告规定的服务要求，并记录于验收报告中。维修服务方（乙方）向采购方（甲方）提交书面验收申请，由甲方组织验收。达到全部技术要求视为验收合格。不合格的，乙方须无条件整改直至合格。

四、付款方式：

合同签订生效并经验收合格以后，中标方开具合法有效的全额增值税专用发票，采购方在收到发票后30日内支付合同款的100%。

五、项目预算价：

项目预算金额：人民币7.9万元，报价超过采购预算，将作为无效响应。

六、评标：

采用综合评分法进行评审，评分最高的单位中标。

附件一：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

现我单位               　　   （供应商名称）授权   　　（姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏理工学院组织实施的编号为          号的采购活动。代理人在整个招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至工程履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月    日

附件二

报价表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称(加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件三：

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 类别 | 规格型号 | 数量或面积 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

评审办法及评分标准

一、评审办法

1.本项目采用综合评分法，由评审小组对所有有效投标响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评审时，评审小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值。

2.评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

## 二、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：所有投保报价均不得超过预算价。 |  |
| 2 | 主观分 | 25 |  |  |
| 2.1 | 分子泵维修方案 | 10 | 分子泵维修方案详尽、科学、针对性强，对故障诊断、解决路径、风险控制、电镜优化调试或其他技术服务有清晰描述。根据维修方案等进行评审： 方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，得10分； 方案清晰、合理、详细、全面，得7分； 方案基本满足招标文件要求，得4分； 方案简单、一般的，得1分； 无方案或方案较差，不得分。 |  |
| 2.2 | 配件提供方案 | 15 | 对维修过程中需更换的分子泵及分子泵控制器等相关配件提供的品牌型号及来源方案进行说明。 整体配置选型情况综合比较，针对本项目的投标产品配置选型合理、先进，且与项目需求的吻合度高，得15分； 针对本项目的投标产品配置选型一般、且与项目需求的吻合度一般，得9分； 针对本项目的投标产品配置选型差、且与项目需求的吻合度差，得3分； 无方案或方案较差，不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 技术要求 | 20 | 承诺下列两项核心要求完全满足招标文件服务要求：（1）系统正常抽真空，系统真空(System Vacuum)优于5×e-6mbar，枪真空(Gun Vacuum)优于5×e-9mbar；（2）能支撑场发射扫描电镜的正常运行，标样检测拍摄二次电子图像150000倍，清晰可见。承诺完全符合两项核心要求没有负偏离得20分；若有一处低于招标文件要求的（负偏离）扣10分，扣完为止。提供承诺函并加盖公章。 |  |
| 3.2 | 同类业绩 | 10 | 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有蔡司扫描电镜的分子泵维修案例，每有一个得2.5分，最高得10分，与同一单位签订的合同不重复计算。注：提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 3.3 | 工程师资质 | 9 | 拟派工程师具备ZEISS官方认证或3年以上同型号电镜维修经验。提供证明文件（如ZEISS官方培训证书、过往工作记录等），得9分； 拟派工程师具备2-3年同型号电镜维修经验，提供证明文件（如过往工作记录等），得7分； 拟派工程师具备1-2年同型号电镜维修经验，提供证明文件（如过往工作记录等），得5分； 拟派工程师具备1年以下同型号电镜维修经验，提供证明文件（如过往工作记录等），得3分； 无资质或无法提供证明文件，不得分。提供证书复印件或工作记录复印件并加盖公章。 |  |
| 3.4 | 售后服务 | 6 | 基础质保期6个月，承诺增加质保期每增加2个月加2分，最高得6分。提供质保期承诺函并加盖公章。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |